問題1：下列關於MRI檢驗的敘述，何者正確？

- 由於患者身軀龐大，可在患者雙手手肘觸及機架的情況下進行檢驗。

- 患者彎曲手臂，以便在檢驗期間保持不動。

- 患者抬高膝蓋，以便在檢驗期間保持不動。

- 在患者身體觸及線圈電纜下進行檢驗。

問題2；下列何者錯誤？

- 去氧血紅素(Deoxyhemoglobin)	 T1加權–低訊號，T2加權–低訊號

- 血鐵質(Hemosiderin)	         T1加權–低訊號，T2加權–高訊號

- 變性血紅素(Methemoglobin)	 T1加權–高訊號，T2加權–高訊號

- 氧基血紅素(Oxyhemoglobin)	 T1加權–高訊號，T2加權–高訊號

問題3：下列關於並行造影(parallel imaging)的敘述，何者錯誤？

- 相位編碼階數減少，導致造影時間縮短。

- 採用具多重元件的相位陣列線圈。

- 雜訊比(SNR)為還原因子(reduction factor)與幾何因子所致。

- 頻率編碼階數減少，SAR於是降低。

問題4：下列何者不影響自旋回訊法(spin echo)的訊號強度？

- 質子密度

- 重覆時間

- 磁旋比

- 縱向弛緩時間

問題5：進行簡單的MRI檢驗時，在參照病史上無須用到下列哪項資訊？

- 過敏

- 手術史

- 使用隱形眼鏡

- 幽閉恐懼症

問題6：下列關於3-tesla MRI系統的敘述，何者錯誤？

- SNR約是1.5-tesla系統的兩倍。

- 基於射頻(RF)波長短，人體的射頻磁場不均勻度提高。

- 射頻脈衝生熱約是1.5-tesla系統的兩倍。

- 由於T2*弛緩時間縮短，可見到強烈的磁感應效應。

問題7：下列哪種顯影劑不具引發腎因性纖維化症(nephrogenic systemic fibrosis)的風險？

- Gadoxetate sodium

- Ferucarbotran

- Gadopentetate dimeglumine

- Gadodiade hydrate

問題8：下列何者錯誤？

- 心肌存活評估 – 延後顯影

- 微出血、靜脈異常 – 磁感應加權成像

- 小腦延髓池顱骨神經(Cisternal cranial nerves) – TOF MRA

- 動脈內訊號(Intraarterial signal) – FLAIR

問題9：下列何者正確指出，磁旋比為(γ［MHz/T］)原子核，在靜磁場(B[T])的旋進旋轉角速度(ω［MHz］)？

- ω = γ/B

- ω = γ × B

- ω = γ2 × B

- B = γ × ω

問題10：下列何者為發生淬磁時的正確反應？

- 準備滅火器。

- 按下緊急關機鈕。

- 檢驗室裡面若有人，盡可能以最迅速的態度來疏散。

- 啟動檢驗室內的強制排氣系統，打開鄰近的窗戶。

問題11：下列MRI設備磁場與受影響裝置的組合，何者錯誤？

- 0.05 mT – 伽瑪攝影機

- 0.10 mT – 直線加速器設備

- 1.0 mT – 磁片

- 3.0 mT – 信用卡

問題12：1.5-tesla MRI系統的共振頻率為63 MHz。若是3.0-tesla MRI系統，其共振頻率為多少？

- 10.3 MHz

- 31.5 MHz

- 126 MHz

- 189 MHz

問題13：哪項因素與MRI設備的噪音最密切相關？

- 靜磁線圈

- 射頻線圈(RF coil)

- 梯度磁場線圈

- 補場線圈(Shim coil)

問題14：下列何者與磁場變化造成神經刺激的情況最密切相關？

- 靠近機架開啟處

- 磁場中心

- 與磁場位置無關

- 檢查床進入機架時

問題15：下列關於SAR的敘述，何者正確？

- 與組織密度平方成正比

- 與磁場強度平方成正比

- 與高頻磁場強度成正比

- 與射頻責任週期(duty cycle)平方成正比

問題16：下列關於磁場強度增加而引發的衝擊，哪項敘述正確？

- SNR與靜磁場強度成正比。

- T1縮短。

- T2延長。

- 不影響化學位移。

問題17：超導式MRI系統的哪一部分，必須以液態氦冷卻？

- 梯度磁場線圈

- 體線圈

- 靜磁線圈

- 補場線圈

問題18：下列關於SNR的敘述，何者正確？

- SNR與激發次數平方值成正比

- SNR與像素體積立方根成正比

- SNR與頻寬平方根成反比

- SNR與相位編碼階數平方根成反比

問題19：何種成像法不影響SNR？

- 部分回訊法(Partial echo)

- 部分傅立業法(Partial Fourier)

- 部分成像法(Parallel imaging)

- 鎖孔成像法(Keyhole imaging)

問題20：下列關於組織對比的敘述，何者錯誤？

- 固體的氫質子自然頻率低於水

- 脂肪的氫質子自然頻率，幾乎等於拉莫頻率(Larmor frequency)。

- 腦脊髓液的質子密度遠高於白質

- 血管性水腫(Angioedema)的質子密度遠高於白質

問題21：下列何者與影像均勻度無關？

- 射頻不均勻度

- 靜磁場不均勻度

- 假體形狀

- 射頻線圈構造

問題22：下列關於切片厚度的敘述，何者錯誤？

- 選擇窄頻寬以設定薄切片。

- 設定高梯度磁場強度以設定薄切片。

- 與鄰近頻寬重疊而發生相互干擾現象。

- 切片厚度端視靜磁場強度與射頻脈衝頻譜而定。

問題23：最短T1值指出了下列腦部組織的哪一部分？

- 白質

- 灰質

- 水腫

- 腦脊髓液

問題24：下列關於抑制磁感應假影的敘述，何者正確？

- 設定長回訊時間。

- 設定窄頻寬。

- 設定薄切片。

- 使用脂肪SAT。

問題25：假設其他成像條件維持不變，欲取得12-cm FOV影像的SNR值，而且該值最接近24-cm FOV影像於單次激發下取得的SNR值，此時須進行的激發次數(平均)為幾次？

- 2

- 4

- 8

- 16

問題26：下列哪項組合彼此無關？

- SAR – 射頻脈衝

- dB/dt – 梯度磁場

- 漩渦電流 – 周圍神經刺激

- 飛彈效應 – 氧氣瓶

問題27：下列何者受到靜磁場強度的影響並不大？

- SAR

- T1值

- T2值

- SNR

問題28：下列關於嬰兒MRI檢查的敘述，何者錯誤？

- 兒童的體溫調節機制不同於成人，所以應謹慎維持正常體溫。

- 輸入新生兒的實際體重參數，卻無法進行攝影時，可任意輸入體重。

- 嬰兒頭顱的MRI掃描，可使用肢體表面線圈。

- 若有誘導睡眠的情況，應進行生物資訊監控以外的患者處置工作。

問題29：右圖為粒腺體腦病變患者的MRS質子頻譜圖(TE：144 msec)。何者符合朝下的主峰值？

- 膽素

- 肌酸酣

- 乳酸

- NAA

問題30：處理互擾假影的正確程序為何？

- 降低層間距

- 使用飽和脈衝(SAT)

- 縮短射頻脈衝應用時間

- 重新安排切面激發順序

問題31：下列哪項中樞神經器官證明，釓(Gd)在正常狀況下，基於缺乏血腦屏障(BBB)而產生的對比作用？

a. 腦下垂體  b. 紋狀體   c. 松果體   d. 脈絡叢

- 僅有a

- 僅有b與c

- 僅有a、c與d

- a至d

問題32：下列關於功能性MRI血氧相依程度(BOLD)法的敘述，何者正確？

- 氧基血紅素為順磁性。

- 去氧血紅素的含量於活化期間增加。

- 血氧相依程度法採用外因性物質(exogenous substances)。

- 相較於休眠狀態，氧基血紅素的含量會於活化狀態中增加。

問題33：關於MRI對比劑的敘述，何者正確？

- 超順磁氧化鐵(SPIO)粒子分佈於細胞外液腔。

- 超順磁氧化鐵(SPIO)粒子導致T2值增加。

- 檸檬酸銨與鐵為進行MRI胃腸攝影的口服對比劑。

- 釓基對比劑導致T1值增加。

問題34：具高度空間解析度的影像資料，存於K空間的哪一區？

- 外側線

- 中央線

- 僅有負向線

- 僅有正向線

問題35：經過90°射頻脈衝後，從患者身上收到的訊號為：

- 梯度回訊

- 自由感應衰變

- 自旋回訊

- 梯度重新聚焦回訊

問題36：被動式磁屏障採用何種材質？

- 銅

- 鋁

- 鋼

- 鈷

問題37：在快速自旋回訊中進行一連串的180°聚相脈衝(rephasing pulse)稱為__________。

- 回波鏈(Echo train)

- 反轉因數(Inversion factor)

- 回波鏈長度(Echo train length)

- 抑制體(spoiler)

問題38：正常微血管內的流量I通常屬於：

- 紊流

- 栓流

- 穩流

- 渦流

問題39：MRI對比劑對組織造成什麼影響？

- 組織內部細胞會額外生成氫分子。

- 切片內的所有組織都變暗。

- 組織內部的質子弛緩率改變。

- 各質子的旋進率加快。

問題40：在掃描器內，哪一軸為淨磁場所指的方向？

- X軸

- Y軸

- Z軸

- 磁場未指向一致方向

問題41：MRI與何種形式的能量有關？

- 無線電波

- X光

- 音波

- 紫外線

問題42：MRI系統使用射頻脈衝以改變：

- 原子核自轉

- 原子核形狀

- 人類細胞的金屬含量

- 體內礦物質分佈

問題43：獲准用於患者醫療成像的最高磁場強度為多少？

- 7.0 T

- 1.5 T

- 5.0 T

- 3.0 T

問題44：關於增加主磁場的敘述，何者正確？

- 磁感應假影減少

- 金屬投射體造成的危險降低

- T2弛緩時間增加

- 化學位移增加

問題45：下列哪種線圈規定了預定拍攝的明確身體點及平面？

- 補場線圈

- 梯度線圈

- 射頻線圈

- 磁線圈

問題46：比較1.5T與3.0T核磁共振(MR)時，下列何者錯誤？

- 3.0T的SNR值為1.5T的兩倍。

- 1.5T核磁共振頻譜的頻譜解析度較大。

- 1.5T的化學位移(以赫茲為單位)較小。

- 1.5T的身體成像呼吸動作假影較少。

問題47：關於脂肪抑制技術：化學選擇法與STIR法，下列何者錯誤？

- 化學選擇法能用於各種脈衝程序

- 化學選擇法用於小型FOV

- 化學選擇法對磁場的不均勻度較不敏感

- 化學選擇法僅影響蛋白質組織之外的脂肪組織

問題48：下列何者不在前列腺的MRS之中？

1. 檸檬酸鹽

2. 膽素

3. 	NAA

4. 聚胺

問題49：5高斯線(5 gauss line)：

- 標示出公開進出掃描器四周區域的限制處

- 通常與磁孔相距約100碼

- 標示出地球磁場強度等於磁鐵生成磁場強度所在點

- 未填寫篩檢表的訪客，只要不進入掃描室，則可以安全跨越

問題50：下列何者可能造成MRI掃描器上的患者皮膚燙傷？

- 身體表面的傳導線圈

- 交錯的雙臂或雙腳

- 患者身體觸及體線圈(置於機架內側)

- 以上皆是

問題51：下列何者與快速自旋回訊(Fast Spin Echo)的K空間中央線最息息相關？

- 空間解析度

- ETL

- TR

- 有效TE

問題52：下列何者影響相位對比技術的血管訊號？

1. 血流速度

2. 組織T1值

3. 選用FOV

4. 相位編碼階數

問題53：使用預飽和脈衝的目的為何？

- 增加空間解析度

- 減少血流假影

- 增加動態解析度

- 縮短掃描時間

問題54：欲增加3D序列SNR值時，建議採用下列何種方法？

- 縮減FOV

- 增加TE

- 減少切片數

- 增加FOV與切片數

問題55：下列何者用來節省超導式磁鐵的氦用量？

- 恆溫恆濕器

- 供應冷卻水

- 超低溫冷凍櫃

- 空調設備

問題56：下列關於淬磁的解釋，何者正確？

- 提高影像品質

- 改變超導狀態

- 提高磁鐵均勻度

- 降低射頻線圈功能

問題57：下列關於轉換率(slew rate)等式的敘述，何者正確？

- 轉換率 = 最大梯度振幅/至最大振幅的上升時間

- 轉換率 = 最大梯度面積/最大梯度面積

- 轉換率 = 最大梯度面積/至最大振幅的上升時間

- 轉換率 = 最大梯度振幅/最大梯度面積

問題58：下列何者非FSE脂肪訊號高於SE脂肪訊號的不利起因？

- 磁轉移效應

- 脂肪質子的自旋-自旋耦合(Spin-Spin coupling)

- 激勵回訊

- 化學位移效應

問題59：下列何者為腦部功能與解剖學之間的正確關係？

- 視覺 - 上顳葉

- 知覺 – 中央前回

- 語言 – 布洛卡區(Broca’s area)

- 運動(Mortor) - 中央後回

問題60：腦部質子MRS以何種新陳代謝物質做為神經元標記？

1. 	NAA

2. 膽素

3. 肌酸

4. 乳酸鹽

問題61：磁轉移(MT)技術有助於下列何者？

- 需要縮減掃描時間時

- 觀察小型出血病變

- 必須提高3D TOF對比度之時

- 決定神經膠質瘤病變等級時

問題62：下列何者為找出腦部出血病變的實用技術？

- 自旋回訊

- 快速自旋回訊

- 梯度回訊

- 回訊平面成影術(Echo Planner Imaging)

問題63：這些圖是肝臟血管瘤的動態影像。下列何者是按照對比劑之提高依序排列？

1.                2.

3.                4.

- 1-2-3-4

- 4-3-2-1

- 3-1-4-2

- 4-1-3-2

問題64：下列關於T2加權影像的說明，何者正確？

- TE應短於T2加權影像

- TE為短時，由於橫向弛緩差異較小，對比度因而降低

- TR為長時，由於T2差異較小，對比度因而增加

- 橫向磁量為緩慢散佈，導致T2長組織發出微弱訊號

問題65：由流動補償(GMR)的移動自旋所產生的訊號，下列何者用來進行訊號之聚相？

- 射頻脈衝

- 梯度

- 頻寬

- 飽和脈衝

問題66：下列關於反轉恢復(Inversion Recovery)的說明，何者正確？

- T1加權影像在IR的對比度優於SE。

- TI涵蓋TE。

- 調整TE以抑制組織訊號。

- 依序應用180°、90°、90°與180°。

問題67：假設矩陣為512(頻率) x 256(相位)，採用激發次數(NEX)為2的自旋回訊時，TR將重覆多少次？

- 1

- 128

- 256

- 512

問題68：使用ECG觸發訊號時，何者會產生TR？

- 相位編碼次數

- 視使用者而定

- 頻率編碼次數

- 患者心跳率

問題69：下列關於3D體積擷取的說明，何者錯誤？

- 預計SNR將優於2D。

- 由於切片甚薄，立體像素尺寸較小。

- 在相同條件下，立體像素尺寸將大於2D時的尺寸。

- 有助於找出出血病變(如顱內出血)。

問題70：哪一種脂肪抑制技術有助於在對比劑注入後之視覺神經觀察？

- CHESS法

- Dixon法

- 粉碎法(chopper)

- STIR法

問題71：假設FOV為25 cm x 25 cm，矩陣為256 x 512時，像素為多少？

- 1.5 mm x 1.5 mm

- 0.98 mm x 0.49 mm

- 2.0 mm x 2.0 mm

- 1.80 mm x 1.80 mm

問題72：下列關於激發次數(NEX)的說明，何者正確？

- NEX增為兩倍時，SNR亦增為兩倍。

- SNR與NEX平方根成反比。

- NEX增加時，噪音亦平均增加。

- SNR與NEX平方根成正比。

問題73：下列關於雜訊比(SNR)的解釋，何者錯誤？

- 切片厚度增加時，SNR獲得改善。

- NEX增加時，SNR獲得改善。

- 解析度提高時，SNR獲得改善。

- FOV增加時，SNR獲得改善。

問題74：下列關於頻率與相位編碼的說明，何者正確？

- 頻率編碼增加時，空間解析度變差。

- 頻率編碼增加時，空間解析度變佳。

- 運用頻率以得出MR訊號於相位編碼中的位置。

- 相位編碼填滿K空間的垂直部分。

問題75：飽和脈衝何時應用於自旋回訊？

- 激發脈衝之前

- 180°脈衝後

- 90°與180°之間

- TE之前

問題76：下列關於成像參數的說明，何者正確？

  - TR與掃描時間成正比，與影像訊號強度成反比。

  - TE與掃描時間及訊號強度無關，而是與影像對比度有關。

  - 偏折角愈小，加權T1對比度愈高，偏折角愈大，加權T2對比度愈高。

  - 若是窄頻寬，SNR獲得改善，若是寬頻寬，SNR變差。

問題77：下列關於血氧相依程度(BOLD)的說明，何者正確？

- 這是研究腦部各區具體功能的fMRI與PET基礎理論。

- 刺激造成顱內出現局部缺氧時，供應過量充氧血紅素會導致局部磁感應度改變。

- 順磁性物質於顱內的密度增加時，相較於充氧血紅素，去氧血紅素則會增加T2*的弛緩時間。

- BOLD技術能取得腦部活化區的資訊，這些資訊來自動脈，而不是微血管。

問題78：下列關於MR對比劑的說明，何者正確？

- 間接影響並改變了人體水分的T1與T2弛緩時間。

- 透過干擾組織的局部磁場以產生T1與T2弛緩時間。

- T1對比劑包括Feridex、Resovist、超順磁氧化鐵(SPIO)。

- T2對比劑包括GD-DTPA、GD-DOTA與釓(Gd)或錳(Mn)。

問題79：何種效應導致自旋回訊腔的訊號衰滅？

1. 沖洗效應

2. 血流相關加強效應

3. 輸入切片現象(Entry slice phenomenon)

4. 預飽和效應

問題80：下列關於灌流的說明，何者正確？

1. 對比劑易於進入正常組織。

2. 對比劑在T2加權影像中，具有局部磁場均勻度。

3. 算出結果須使用兩次對比劑。

4. 採用首通技術，該技術按照通過腦部的對比劑，來量測感應變化。

問題81：下列關於圖中所示MR灌流組織訊號強度變化的說明，何者正確？

- rCBV以每條曲線與任何X軸之間構成的面積來表示。

- rCBF以每條曲線的上升段差值總和來表示。

- TTP係指從對比劑首先到達至訊號強度到達曲線上方的時間。

- MTT係指從對比劑首先到達至抵達平衡階段的平均時間。

問題82：下列關於MRI電腦室溫度和濕度的敘述，何者正確？

- 50~60%，20~24

- 30~40%，20~35

- 70~80%，20~35

- 80~90%，25~30

問題83：下列何種方法能減少垂直呈現的假影？

- 使用預飽和技術

- 使用脂肪抑制技術

- 使用長TE

- 使用高磁區

問題84：下列何種方法能減少下面的骨盆照片中，以箭頭指出的假影？

- 使用預飽和技術

- 使用大FOV

- 使用通便抑制劑

- 閉氣

問題85：下列關於圖中神經(白色箭頭處)的說明，何者正確？

1. 嗅神經

2. 視神經

3. 臉部神經

4. 臉部與咀嚼感覺神經

問題86：下圖所示的是何種結構(白色箭頭處)？

1. 動眼神經

2. 視神經

3. 前庭耳蝸神經

4. 三叉神經

問題87：下列何者未顯示於下圖之中？

1. 總膽管

2. 胰管

3. 法透式壼腹(Vater’s Ampulla)

4. 門靜脈支流

問題88：下列關於T1弛緩現象的說明，何者錯誤？

1. 當使用900時，氫吸收能量且變成較高能階。

2. 弛緩係指氫回到低能階。

3. T1弛緩率係指應用射頻脈衝後的縱向復原速度。

4. T2弛緩時間慢於T1弛緩時間。

問題89：下列關於快速自旋回訊的有效TE回訊，下列何者說明正確？

1. 位於K空間之外。

2. 採用大梯度的相位編碼。

3. 採用小梯度的相位編碼。

4. 採用相位編碼中的第一階數。

問題90：關於增加下圖所示感應效應的方法，下列何者正確？

1.	縮短TE

2. 	快速自旋回訊較自旋回訊更具效率

3. 	高磁場(High filed)較具效率

4. 	使用較薄的切片