## Cover
西門子數位乳房攝影X光機品保實施紀錄
醫院名稱
系統名稱 | Mammomat Revelation
系統序號
登設字號
機器位置
工作類別
執行人員
覆核人員
執行時間
備 註

## 總表
年度品保測試總表
測試項目 |  | 合格 | 不合格
1 | 假體影像品質
2 | 假影評估
3 | 影像雜訊比,對比雜訊比及AEC的再現性
4 | 雷射洗片機測試
5 | 平均乳腺劑量
6 | 空間解析度
7 | AEC測試
8 | 數位影像偵測平板之均勻度檢查
9 | 系統機械動作安全性檢測
10 | 取像工作站顯示器檢查
11 | 非年度QC工作查核
12a | 準直儀、X光無感區及壓迫板評估
12b | 準直儀評估使用unfors DXR
13 | 半值層及輻射輸出劑量率
14 | 管電壓測量及再現性測試

## 1
1. 假體影像品質
假體影像品質
| kVp: | 28 |  | Target/Filter: | W/Rh
| mAs: |  |  | Dose level: | Normal
|  | 數值 | 標準值 |  |  | Pass/Fail
| 纖維條 |  | ≥ 5 (≥ 4 with Tests 3 and 6)
| 鈣化群 |  | ≥ 4 (≥ 3 with Tests 3 and 6)
| 腫塊 |  | ≥ 4 (≥ 3 with Tests 3 and 6)
| 假如測試不通過, |  |  |  |  | Pass/Fail
| 執行非年度測試3及年度測試6 |  | 年度測試 6: 空間解析度評估
非年度測試 3: SNR and CNR
如果兩項測試皆通過，假體影像4條纖維、3個鈣化群和3個腫塊即可接受
備註:

## 2
2. 假影評估
| 靶/濾片 | 正常 (無假影) | 異常
W/Rh
備註:

## 3
3. 影像雜訊比、對比雜訊比及AEC再現性
| 靶/濾片組合 |  | W/Rh |  | kV |  | Dose level | Normal
|  | mAs | SNR | 平均灰階值 Mean腫塊 | 平均灰階值 Mean背景 | 劑量(mGy) | 標準差 SD背景 | CNR
| 1 | [5 empty] | 4.5
| 2 | [5 empty] | 4.5
| 3 | [5 empty] | 4.4
| 4 | [5 empty] | 4.3
| 5 | [5 empty] | 4.3
| 平均值 | [5 empty] | 4.4 | #VALUE!
| 靶/濾片組合 |  |  | 數值 | 標準值 | 正常 | 異常
mAs標準差(SD)
| mAs變異係數(CV) |  |  |  | ≦ 5% | v
入射劑量標準差(SD)
| 入射劑量變異係數(CV) |  |  |  | ≦ 5% | v
| 平均灰階值Mean背景 的最大偏移率(MD) |  |  |  | ≦ 15% | v
| SNR的最大偏移率(MD) |  |  |  | ≦ 15% | v
| 平均灰階值Mean腫塊 的最大偏移率(MD) |  |  |  | ≦ 15% | v
| CV(變異係數) = SD / 平均值 |  |  |  | DCoffset = 50
備註:

## 4
4. 雷射洗片機測試
廠牌
型號
序號
製造日期
|  |  | Step | Linear LUT(Look-Up-Table)
|  |  |  | 參考 光密度 | 最大 光密度 | 最小 光密度
|  |  | 1 | 0.2 | 0.23 | 0.17
|  |  | 2 | 0.52 | 0.56 | 0.49
|  |  | 3 | 0.86 | 0.9 | 0.82
|  |  | 4 | 1.18 | 1.23 | 1.13
|  |  | 5 | 1.52 | 1.58 | 1.46
|  |  | 6 | 1.84 | 1.91 | 1.78
|  |  | 7 | 2.18 | 2.25 | 2.11
|  |  | 8 | 2.52 | 2.6 | 2.44
|  |  | 9 | 2.85 | 2.94 | 2.77
|  |  | 10 | 3.18 | 3.27 | 3.08
|  |  | 11 | 3.5 | 3.6 | 3.4
| Step | MG1_5bCorr-bspline (LUT)
|  | Ref. LUT | 建議最大光密度值 |  | 建議最小光密度值 |  | 要求最大 光密度值 | 要求最小 光密度值
| 1 | 0.2 | 0.23 |  | 0.17 |  | 0.25 | 0.15
| 2 | 0.46 | 0.5 |  | 0.42 |  | 0.51 | 0.41
| 3 | 0.71 | 0.75 |  | 0.67 |  | 0.77 | 0.65
| 4 | 0.96 | 1.01 |  | 0.91 |  | 1.03 | 0.89
| 5 | 1.22 | 1.28 |  | 1.16 |  | 1.3 | 1.14
| 6 | 1.42 | 1.54 |  | 1.41 |  | 1.57 | 1.37
| 7 | 1.73 | 1.8 |  | 1.66 |  | 1.85 | 1.61
| 8 | 1.99 | 2.07 |  | 1.91 |  | 2.12 | 1.86
| 9 | 2.27 | 2.36 |  | 2.18 |  | 2.42 | 2.12
| 10 | 2.69 | 2.78 |  | 2.6 |  | 2.86 | 2.52
| 11 | 3.5 | 3.6 |  | 3.4 |  | 3.7 | 3.3
Installed LUT:
最大光密度:
最小光密度:
| SMPTE [%] (Step) |  | Ref. LUT | 測量光密度值 |  | 要求最小光密度值 | 要求最大光密度值 | Pass/Fail
| 100 (1) |  | 0.2 |  |  | 0.15 | 0.25 | Fail
| 90 (2) |  | 0.4 |  |  | 0.41 | 0.51 | Fail
| 80 (3) |  | 0.71 |  |  | 0.65 | 0.77 | Fail
| 70 (4) |  | 0.96 |  |  | 0.89 | 1.03 | Fail
| 60 (5) |  | 1.22 |  |  | 1.14 | 1.3 | Fail
| 50 (6) |  | 1.42 |  |  | 1.37 | 1.57 | Fail
| 40 (7) |  | 1.73 |  |  | 1.61 | 1.85 | Fail
| 30 (8) |  | 1.99 |  |  | 1.86 | 2.12 | Fail
| 20 (9) |  | 2.27 |  |  | 2.12 | 2.42 | Fail
| 10 (10) |  | 2.69 |  |  | 2.52 | 2.86 | Fail
| 0 (11) |  | 3.5 |  |  | 3.3 | 3.7 | Fail
如果洗片機不符合上述規定值，請參閱洗片機製造商的品保程序。 可從洗片機製造商的品保程序建立基準值。
|  |  | SMPTE(%) | step | 測量值 | 正常 | 異常
|  |  | 100 | 1
|  |  | 90 | 2
|  |  | 80 | 3
|  |  | 70 | 4
|  |  | 60 | 5
|  |  | 50 | 6
|  |  | 40 | 7
|  |  | 30 | 8
|  |  | 20 | 9
|  |  | 10 | 10
|  |  | 0 | 11
洗片機製造商所要求的QC手冊依循:
|  | compliance |  | Yes | No
Date
Date
Date
Pre-requisites to calculate the mean glandular dose Use formulae: D = Kgcs K = Entrance dose g = g-factor for breasts simulated with PMMA c = c-factor for breasts simulated with PMMA s = s-factor for clinically used spectra [Dance et al 2000} Where K is the incident air kerma (without backscatter) calculated at the upper surface of the PMMA. The factor g, corresponds to a glandularity of 50%, and is derived from the values calculated by Dance et all 2000 and is shown in Table 1-4. for a range of HVL. The c-factor corrects for the difference in composition of typical breasts from 50% glandularity [Dance et al 2000] and is given here for typical breasts in the age range 50 to 64. Note that the c and g-factors applied are those for the corresponding thickness of typical breast rather than the thickness of PMMA block used. Where necessary interpolation may be made for different values of HVL. The factor s shown in Table 1-5. corrects for any difference due to the choice of x-ray spectrum [Dance et al 2000].

## 5
5. 平均乳腺劑量
平均乳腺劑量
Dose Level |  | 靶/濾片 | Focus | kVp | mAs | (mGy)
Normal |  | W/Rh | Large | 28 | 69.5 | 1.965
半值層數值請參照測試14臨床使用kVP靶/濾片
HVL (mm Al):
g-factor:
c-factor:
s-factor: |  | 1.042
劑量標準
|  |  | MGD (mGy) | 期望 | 要求 | Pass/Fail
Dose = K*g*c*s |  |  | 0 | ≤2mGy | ≤3mGy
D=Kgcs
D: 平均乳腺劑量
K: 入射空氣克馬(不含散射, 計算自PMMA假體上方表面)
g: 以PMMA假體模擬乳房，含50%乳腺組織修正參數
c: 以PMMA假體模擬乳房，含50%乳腺組織修正參數(50~64歲)
s: 臨床使用之X光頻譜參數
注意：c及g值適用於對應厚度之乳房而非PMMA假體，依據不同半值層須使用內插法求的c及g值‧
| PMMA 厚度(mm) | 對應乳房 厚度(mm) | HVL (mm Al)
|  |  | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
g-factor | 45 | 53 | 0.13 | 0.155 | 0.177 | 0.198 | 0.22 | 0.245 | 0.272 | 0.295
c-factor | 45 | 53 |  | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.099 | 1.096 | 1.091 | 1.088
g-factor | 50 | 60 | 0.112 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
c-factor | 50 | 60 |  | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134
W/Rh
s-factor | 1.042
備註:

## 6
6. 空間解析度評估
| Target/Filter | kV | mAs | 最大解析度 | 標準值 | 正常 | 異常
| W/Rh | 28 |  |  | ≧6 lp/mm
備註:

## 7
7. AEC測試
AEC自動終止照相 |  |  |  | 是否有提示訊息
正常 |  | 異常 |  | 正常 | 異常
厚度 | kV | mAs | AEC位置是否正確 |  | 平均 像素值 | 相對平均值偏移量 | 平均灰階值
|  |  | 正常 | 異常 |  |  | 平均灰階值 標準差
20mm | 28 | [5 empty] | Mean變異係數
40mm | 28 | [5 empty] | 正常 | 異常
60mm | 28
最大相對平均值偏移量
[7 empty] | 正常 | 異常
所有PMMA厚度的平均像素值的變異係數 < 5%, 所有PMMA厚度的平均像素值的最大相對平均值偏移量 < 10%
平均值
標準差
變異係數 |  |  |  | 相對平均值偏移量
備註:

## 8
8. 數位影像偵測平板之均勻性檢查
W/Rh
| 平均 像素值 | 相對平均值偏移量
ROI 1
ROI 2
ROI 3
ROI 4
ROI 5
五個平均像素值
最大相對平均值偏移量
正常
異常
註: 最大相對平均值偏移比例≦7%
備註:

## 9-10
9. 系統機械動作安全性檢測
|  |  | 正常 | 異常
| 1. 控制面板的電源燈號 |  | v
| 2.系統接近地板自動停止 |  | v
| 3. 機械動作功能是否順暢 |  | v
| 4. 最低至最高位置移動 |  | v
| 5. 腳踏板功能 |  | v
| 6. 壓迫壓力大於30N時，旋轉及上下動作停止 |  | v
| 7. 緊急停止按鈕功能 |  | v
| 8. Grid In/Out功能 |  | v
| 9. 壓迫板及Object Table有無銳利邊或細縫處 |  | v
| 10. 輻射安全或屏蔽 |  | v
| 11. 壓迫板手動下壓及手動上升功能 |  | v
| 12. 壓迫板自動解除壓迫功能 |  | v
| 13. 控制面板上的壓迫板上升鍵功能 |  | v
| 14. 緊急解除壓迫功能 |  | v
| 15. 壓迫力測試 |  | v
| 16. ACR認證假體厚度顯示 43 mm (35~43mm) |  | v
10. 取像工作站顯示器檢查
|  | 正常 | 異常
方形5%灰階可以辨識
方形95%灰階可以辨識
黑/白對比條紋可以辨識
雜訊條紋(正常:沒有V)
閃爍(正常:沒有V)
陰影(正常:沒有V)
備註:

## 11
11.非年度之QC工作查核
1. 列出臨床常用的壓迫板
| 壓迫板型式 |  |  | 壓迫板號碼
18 x 24 cm (low)
24 x 30 cm (low)
18 x 24 cm (high/flex)
24 x 30 cm (high/flex)
Magnification
Magnification Spot
18x24 cm Spot Plus
Axilla
Spot
2. 選擇臨床常用的照相技術
Opdose:
AEC:
Manual:
3. 選擇臨床的使用條件(認證假體的條件)
靶極
濾片
kVp
4. 臨床上是否使用其它的靶極/濾片組合
| No | Yes | 靶極/濾片
4.檢查非年度之QC作業是否按規定實施
Yes
No
備註:

## 12a
12a. 準直儀、X光無感區域及壓迫板位置評估
|  | e | (硬幣直徑）
|  | a = f - e | (X光照野與準直儀光照野的差距）
|  | b = f - g | (X光照野與Detector接收範圍距離誤差）
|  | e - x | (Detector的Ｘ光無感區域）
|  | e - y | (壓迫板胸壁側距Detector有感區域的差距）
| e = |  | mm
胸壁組織無感區域
| x | ¦e - x¦ | 標準值 | 正常 | 異常
≦ 5.0mm
| e = |  | mm
| W/Rh | 右側 Right edge (硬幣6) | 左側 Left edge (硬幣2) | 前側 Nipple-side edge (硬幣1) | 胸壁側 Chest-wall edge (硬幣4)
| f |  |  |  |  | (mm)
| a = f - e |  |  |  |  | (mm)
| ¦a¦ |  |  |  |  | (mm)
| g |  |  |  |  | (mm)
| b = f - g |  |  |  |  | (mm)
| ¦b¦ |  |  |  |  | (mm)
X光照野與準直儀光照野的差距
| 對側差值總合 |  | 標準值 | W靶 | 正常 | 異常
| ¦aR¦ + ¦aL¦ |  | ≦13mm
| ¦aN¦ + ¦aC¦ |  | ≦13mm
X光照野與Detector接收範圍距離誤差
| 對側差值總合 |  | 標準值 | W靶 | 正常 | 異常
| ¦bR¦ + ¦bL¦ |  | ≦13mm
| ¦bN¦ + ¦bC¦ |  | ≦13mm
準直儀、X光無感區域及壓迫板的評估
| 胸壁側數值 |  | 標準值 | 大燈絲 | 正常 | 異常
W靶
| ¦bC¦ |  | ≥ 0mm
壓迫板胸壁側距Detector有感區域的差距
| W靶 |  | e = |  | 標準值 | 壓迫板邊緣影像
| 壓迫板名稱 |  | y | ｜e - y ¦ |  | (無)正常 | 異常
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
備註:

## 12b
12b. 準直儀評估 使用Unfors DXR
大焦點使用DXR準直儀測量
位置 | 濾片/靶極 | 燈影值 VLF (cm) | X光尺規值 VSF (cm) | 螢幕顯示值 VDF (cm) | A = VSF - VLF (cm) | B = VDF - VSF (cm)
Chest wall edge (pos. 1) | W/Rh |  |  |  | 0 | 0
Right edge (pos. 2) |  |  |  |  | 0 | 0
Nipple-side edge (pos. 3) |  |  |  |  | 0 | 0
Left edge (pos. 4) |  |  |  |  | 0 | 0
A=X光照野與準直儀光照野的差距
B=X光照野與影像接受裝置範圍的差距
標準值
Sum of absolute values right and left | 標準值 | 大焦點 | 正常 | 異常
W
¦ Apos2 ¦ + ¦ Apos4 ¦ (mm) | ≤ 1.3 cm | 0
Sum of absolute values nipple and chest | 標準值 | 大焦點 | 正常 | 異常
W
¦ Apos1 ¦ + ¦ Apos3 ¦ (mm) | ≤ 1.3 cm | 0
Sum of absolute values right and left | 標準值 | 大焦點 | 正常 | 異常
W
¦ Bpos2 ¦ + ¦ Bpos4 ¦ (mm) | ≤ 1.3 cm | 0
Sum of absolute values nipple and chest | 標準值 | 大焦點 | 正常 | 異常
W
¦ Bpos1 ¦ + ¦ Bpos3 ¦ (mm) | ≤ 1.3 cm | 0
|  | 長度(mm) |  | 標準值 | 正常 | 異常
硬幣直徑
硬幣未被切掉部分
X光無感區域 |  |  |  | ≦ 5mm
壓迫板胸壁側距Detector有感區域的差距
W靶 |  | e = |  | 標準值 | 壓迫板邊緣影像
壓迫板名稱 |  | y | ｜e - y ¦ |  | (無)正常 | 異常
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
≦ 6.5mm
備註:

## 13
13. 半值層測量及輻射輸出劑量率
靶/濾片組合 |  |  | W/Rh
mAs = 50 |  |  | kVp: |  | 28
|  |  | mm Al |  | (mGy)
No Aluminum, E(0a): |  |  | 0
Al Thickness (mm Al) Ea: |  |  | 0.5
Al Thickness (mm Al) Eb: |  |  | 0.6
No Aluminum, E(0b): |  |  | 0
Average E(0):
E(0)/2:
半值層 (mm Al):
HVL低限值: |  |  |  |  | 0.28
HVL測量值大於低限值:
第一次與最後一次偏差值
偏差值<=2%
輻射輸出劑量率
kVp | mAs | 劑量計高度(mm) |  | mGy | time (s) | 劑量率mGy | 標準值 | Pass/Fail
28 | 600 | 45 |  |  |  |  | 2.7 mGy/s
備註:

## 14
14.管電壓測量及再現性測試
| 靶/濾 片組 | W/Rh | kVpset |  | mAs | 50
|  | kVpmeas | 變異係數 | 標準值 | 正常 | 異常
1
2
3
4
| 平均值 |  |  | ≦ 2%
kVp準確度
| kVpset | kVpmeas | 標準值 |  | 正常 | 異常
| 26KV |  | <=5%kV
28KV
30KV
32KV
34KV
備註:

## 1 (2)
1. 假體影像品質(每週)
| 年 |  |  | 月
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
靶/濾片
KV
mAs
Dose Level
纖維(5)
鈣化(4)
腫塊(4)
正常
異常
執行人員
| 日期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
靶/濾片
KV
mAs
Dose Level
纖維(5)
鈣化(4)
腫塊(4)
正常
異常
執行人員
| 日期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
靶/濾片
KV
mAs
Dose Level
纖維(5)
鈣化(4)
腫塊(4)
正常
異常
執行人員
備註:
假如測試不通過,執行非年度測試3 SNR and CNR及年度測試6 Resolution
如果兩項測試皆通過，假體影像4條纖維、3個鈣化群和3個腫塊即可接受

## 1(3)
1. 假體影像品質(每週)
年 | 2018
月
日期
KV
mAs
Dose Level
纖維(5)
鈣化(4)
腫塊(4)
正常
異常
執行人員
月
日期
KV
mAs
Dose Level
纖維(5)
鈣化(4)
腫塊(4)
正常
異常
執行人員
月
日期
KV
mAs
Dose Level
纖維(5)
鈣化(4)
腫塊(4)
正常
異常
執行人員
備註: | 假如測試不通過,執行非年度測試3 SNR and CNR及年度測試6 Resolution
如果兩項測試皆通過，假體影像4條纖維、3個鈣化群和3個腫塊即可接受

## 1(4)
Serial number of used phantom:RMI-156(T573) | [10 empty] | Serial number of used phantom:RMI-156(T573)
1. Tomo 假體影像品質(每日執行Tomo前) | [10 empty] | 1. Tomo 假體影像品質(每日執行Tomo前)
年 |  |  | 月 | [7 empty] | 年 |  |  | 月
日期 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 日期 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20
模擬物方向 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 模擬物方向 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下
KV | [10 empty] | KV
mAs | [10 empty] | mAs
AGD | [10 empty] | AGD
纖維(4) | [10 empty] | 纖維(4)
鈣化(3) | [10 empty] | 鈣化(3)
腫塊(3) | [10 empty] | 腫塊(3)
正常 | [10 empty] | 正常
異常 | [10 empty] | 異常
執行人員 | [10 empty] | 執行人員
日期 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 日期 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25
模擬物方向 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 模擬物方向 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下
KV | [10 empty] | KV
mAs | [10 empty] | mAs
AGD | [10 empty] | AGD
纖維(4) | [10 empty] | 纖維(4)
鈣化(3) | [10 empty] | 鈣化(3)
腫塊(3) | [10 empty] | 腫塊(3)
正常 | [10 empty] | 正常
異常 | [10 empty] | 異常
執行人員 | [10 empty] | 執行人員
日期 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 日期 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
模擬物方向 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 模擬物方向 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下
KV | [10 empty] | KV
mAs | [10 empty] | mAs
AGD | [10 empty] | AGD
纖維(4) | [10 empty] | 纖維(4)
鈣化(3) | [10 empty] | 鈣化(3)
腫塊(3) | [10 empty] | 腫塊(3)
正常 | [10 empty] | 正常
異常 | [10 empty] | 異常
執行人員 | [10 empty] | 執行人員

## 2 (2)
2. 假影評估(每週)
年
|  | 月 | 日 | 靶/濾片 | 正常(無假影) | 異常 | 執行人員
| 1 |  |  | W/Rh
| 2 |  |  | W/Rh
| 3 |  |  | W/Rh
| 4 |  |  | W/Rh
| 5 |  |  | W/Rh
| 6 |  |  | W/Rh
| 7 |  |  | W/Rh
| 8 |  |  | W/Rh
| 9 |  |  | W/Rh
| 10 |  |  | W/Rh
| 11 |  |  | W/Rh
| 12 |  |  | W/Rh
| 13 |  |  | W/Rh
| 14 |  |  | W/Rh
| 15 |  |  | W/Rh
備註:

## 3 (2)
3. 影像雜訊比及對比雜訊比評估(每週)
|  | 年 | Target / Filter |  | KV | mAs | Dose level
|  | 平均灰階值 Mean腫塊 | 平均灰階值 Mean背景 |  | 標準差SD背景 |  | SNR | CNR
Baseline
日期 |  | 平均灰階值 Mean腫塊 | 平均灰階值 Mean背景 | 標準差 SD背景 | SNR | CNR | SNR偏差 | CNR偏差 | 標準值 | 正常 | 異常 | 執行人員
1 | 月 日 | [7 empty] | SNR: ≥ 40 CNR: ≥ 2 SNR偏差: ± 15% CNR偏差: ± 15%
2 | 月 日
3 | 月 日
4 | 月 日
5 | 月 日
6 | 月 日
7 | 月 日
8 | 月 日
9 | 月 日
10 | 月 日
11 | 月 日
12 | 月 日
13 | 月 日
備註:
DCoffset = 50

## 4 (2)
4. 重照片/廢片分析(每季)
| 日期區間 | 年 月 日 ~ 年 月 日
重照片原因/數量統計 |  | LCC | RCC | LMLO | RMLO | L-其他 | R-其他 | 小計 | 佔所有重照 數量之比例
1 | Image artifact(s) | [6 empty] | 0
2 | Grid artifact(s) | [6 empty] | 0
3 | Positioning | [6 empty] | 0
4 | Monitor blur | [6 empty] | 0
5 | Under exposed | [6 empty] | 0
6 | Over exposed | [6 empty] | 0
7 | No image | [6 empty] | 0
8 | Detector artifact(s) | [6 empty] | 0
9 | Artifact(s) otherthan grid or detector | [6 empty] | 0
10 | Mechanical failure | [6 empty] | 0
11 | Electrical failure | [6 empty] | 0
12 | Software failure | [6 empty] | 0
13 | Inappropriate image processing | [6 empty] | 0
14 | Other failure | [6 empty] | 0
15 | Double exposure | [6 empty] | 0
| 所有拍片數量總計 |  |  |  | 重照片比例
若不知所有拍片數量，使用下列公式計算之
| 所有受檢者數量總計 |  |  |  | 所有拍片數量總計 |  |  | 0
| 重照片數量總計 |  | 0 |  | 重照片比例
標準：重照片率與前次測試相比改變不超過2%
備註:

## 5 (2)
5. 數位平板偵測器校正(每季)
年
| 月 | 日 | 平板校正 正常 | 平板校正 異常 | 執行人員

## 6 (2)
6. 壓迫力測量(每半年)
| 日期 | 壓迫力量測值 | 標準值 | 正常 | 異常
| 最大壓迫力 |  | 120~200牛頓 25~45磅 12~20Kg
| 壓迫一分鐘後 |  | 改變量≦20N
| 日期 | 壓迫力量測值 | 標準值 | 正常 | 異常
| 最大壓迫力 |  | 120~200牛頓 25~45磅 12~20Kg
| 壓迫一分鐘後 |  | 改變量≦20N

## 7 (2)
7. 雷射洗片機測試(需要列印時)
廠牌
型號
序號
製造日期
|  |  | Step | Linear LUT(Look-Up-Table)
|  |  |  | 參考 光密度 | 最大 光密度 | 最小 光密度
|  |  | 1 | 0.2 | 0.23 | 0.17
|  |  | 2 | 0.52 | 0.56 | 0.49
|  |  | 3 | 0.86 | 0.9 | 0.82
|  |  | 4 | 1.18 | 1.23 | 1.13
|  |  | 5 | 1.52 | 1.58 | 1.46
|  |  | 6 | 1.84 | 1.91 | 1.78
|  |  | 7 | 2.18 | 2.25 | 2.11
|  |  | 8 | 2.52 | 2.6 | 2.44
|  |  | 9 | 2.85 | 2.94 | 2.77
|  |  | 10 | 3.18 | 3.27 | 3.08
|  |  | 11 | 3.5 | 3.6 | 3.4
| Step | MG1_5bCorr-bspline (LUT)
|  | Ref. LUT | 建議最大光密度值 |  | 建議最小光密度值 |  | 要求最大 光密度值 | 要求最小 光密度值
| 1 | 0.2 | 0.23 |  | 0.17 |  | 0.25 | 0.15
| 2 | 0.46 | 0.5 |  | 0.42 |  | 0.51 | 0.41
| 3 | 0.71 | 0.75 |  | 0.67 |  | 0.77 | 0.65
| 4 | 0.96 | 1.01 |  | 0.91 |  | 1.03 | 0.89
| 5 | 1.22 | 1.28 |  | 1.16 |  | 1.3 | 1.14
| 6 | 1.42 | 1.54 |  | 1.41 |  | 1.57 | 1.37
| 7 | 1.73 | 1.8 |  | 1.66 |  | 1.85 | 1.61
| 8 | 1.99 | 2.07 |  | 1.91 |  | 2.12 | 1.86
| 9 | 2.27 | 2.36 |  | 2.18 |  | 2.42 | 2.12
| 10 | 2.69 | 2.78 |  | 2.6 |  | 2.86 | 2.52
| 11 | 3.5 | 3.6 |  | 3.4 |  | 3.7 | 3.3
Installed LUT:
最大光密度:
最小光密度:
| SMPTE [%] (Step) |  | Ref. LUT | 測量光密度值 |  | 要求最小光密度值 | 要求最大光密度值 | Pass/Fail
| 100 (1) |  | 0.2 |  |  | 0.15 | 0.25 | Fail
| 90 (2) |  | 0.4 |  |  | 0.41 | 0.51 | Fail
| 80 (3) |  | 0.71 |  |  | 0.65 | 0.77 | Fail
| 70 (4) |  | 0.96 |  |  | 0.89 | 1.03 | Fail
| 60 (5) |  | 1.22 |  |  | 1.14 | 1.3 | Fail
| 50 (6) |  | 1.42 |  |  | 1.37 | 1.57 | Fail
| 40 (7) |  | 1.73 |  |  | 1.61 | 1.85 | Fail
| 30 (8) |  | 1.99 |  |  | 1.86 | 2.12 | Fail
| 20 (9) |  | 2.27 |  |  | 2.12 | 2.42 | Fail
| 10 (10) |  | 2.69 |  |  | 2.52 | 2.86 | Fail
| 0 (11) |  | 3.5 |  |  | 3.3 | 3.7 | Fail
如果洗片機不符合上述規定值，請參閱洗片機製造商的品保程序。 可從洗片機製造商的品保程序建立基準值。
|  |  | SMPTE(%) | step | 測量值 | 正常 | 異常
|  |  | 100 | 1
|  |  | 90 | 2
|  |  | 80 | 3
|  |  | 70 | 4
|  |  | 60 | 5
|  |  | 50 | 6
|  |  | 40 | 7
|  |  | 30 | 8
|  |  | 20 | 9
|  |  | 10 | 10
|  |  | 0 | 11
洗片機製造商所要求的QC手冊依循:
|  | compliance |  | Yes | No
Date
Date
Date
Pre-requisites to calculate the mean glandular dose Use formulae: D = Kgcs K = Entrance dose g = g-factor for breasts simulated with PMMA c = c-factor for breasts simulated with PMMA s = s-factor for clinically used spectra [Dance et al 2000} Where K is the incident air kerma (without backscatter) calculated at the upper surface of the PMMA. The factor g, corresponds to a glandularity of 50%, and is derived from the values calculated by Dance et all 2000 and is shown in Table 1-4. for a range of HVL. The c-factor corrects for the difference in composition of typical breasts from 50% glandularity [Dance et al 2000] and is given here for typical breasts in the age range 50 to 64. Note that the c and g-factors applied are those for the corresponding thickness of typical breast rather than the thickness of PMMA block used. Where necessary interpolation may be made for different values of HVL. The factor s shown in Table 1-5. corrects for any difference due to the choice of x-ray spectrum [Dance et al 2000].

## MammoRep
西門子數位乳房攝影閱片工作站品保實施紀錄
醫院名稱
系統名稱
系統序號
登設字號
機器位置
螢幕樣式
高解析度 螢幕序號 | 左螢幕:
右螢幕:
執行人員
覆核人員
執行時間 | 年 月 日
備 註

## one
1. 反射 (每日)
以距離螢幕50cm處，±15°檢視影像顯示器表面， 是否看到光源的反光或高對比反射圖樣
| 年 |  | 月
| 日期 |  | 左螢幕 | 右螢幕 | 執行人員
| 1 | Pass
Failed
| 2 | Pass
Failed
| 3 | Pass
Failed
| 4 | Pass
Failed
| 5 | Pass
Failed
| 6 | Pass
Failed
| 7 | Pass
Failed
| 8 | Pass
Failed
| 9 | Pass
Failed
| 10 | Pass
Failed
| 11 | Pass
Failed
| 12 | Pass
Failed
| 13 | Pass
Failed
| 14 | Pass
Failed
| 15 | Pass
Failed
| 16 | Pass
Failed
| 17 | Pass
Failed
| 18 | Pass
Failed
| 19 | Pass
Failed
| 20 | Pass
Failed
| 21 | Pass
Failed
| 22 | Pass
Failed
| 23 | Pass
Failed
| 24 | Pass
Failed
| 25 | Pass
Failed
| 26 | Pass
Failed
| 27 | Pass
Failed
| 28 | Pass
Failed
| 29 | Pass
Failed
| 30 | Pass
Failed
| 31 | Pass
Failed

## two
2. 整體評估 (每日)
依據程序書檢視以下四個項目
1.檢視黑白轉換影像是否一致或有無假影,漸層影像區域呈現連續無任何的輪廓線條
2. 檢視圖像在螢幕中央檢視圖像的邊緣及線條都可清楚辨識
3. 辨識16個方形灰階(含低對比方塊)、低對比文字及 0% 及 95% 方形灰階
4. 檢視影像中間及四個角落CX圖案及 Line Pair 的圖像
| 年 |  |  | 月
左螢幕
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
檢視1
檢視2
檢視3
檢視4
Pass
Failed
執行人員
| 日期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
檢視1
檢視2
檢視3
檢視4
Pass
Failed
正常
異常
執行人員
| 日期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
檢視1
檢視2
檢視3
檢視4
Pass
Failed
正常
異常
執行人員
右螢幕
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
檢視1
檢視2
檢視3
檢視4
Pass
Failed
執行人員
| 日期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
檢視1
檢視2
檢視3
檢視4
Pass
Failed
正常
異常
執行人員
| 日期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
檢視1
檢視2
檢視3
檢視4
Pass
Failed
正常
異常
執行人員
備註:

## three
3.亮度反應 (每半年)
日期：
1.環境照度量測值: |  | *標準值<= 10 Lux(或依據顯示器製造商建議)
| 螢幕 Lamb = |  | lux
螢幕關閉後的亮度量測值: |  |  | *標準值 Loff<=Lmin x 0.6
| 左螢幕Loff = |  | cd/m2
| 右螢幕Loff = |  | cd/m2
| 左螢幕: |  | Pass |  | Failed
| 右螢幕: |  | Pass |  | Failed
2. 螢幕中心影像最小亮度量測值: |  |  |  | *建議值<= 1.0 cd/m2
如果環境照度無法達到建議值可建立一較高的數值,但這將導致解析度及亮度比降低
| 左螢幕Lmin = |  | cd/m2
| 右螢幕Lmin = |  | cd/m2
| 左螢幕: |  | Pass |  | Failed
| 右螢幕: |  | Pass |  | Failed
3. 螢幕中心影像最大亮度量測值: |  |  |  | *建議值>= 250 cd/m2
| 左螢幕Lmax = |  | cd/m2
| 右螢幕Lmax = |  | cd/m2
| 左螢幕: |  | Pass |  | Failed
| 右螢幕: |  | Pass |  | Failed
*依不同方式量測使用下列公式
以距離螢幕方式量測使用公式 LR= Lmax /Lmin>=250
以平貼螢幕方式量測使用公式 LR= Lmax/(Lmin+Loff)>=250
| 左螢幕: |  | Pass |  | Failed
| 右螢幕: |  | Pass |  | Failed
4.計算兩螢幕最大亮度差異值 : |  |  |  | *建議值：<=亮度較低者之10%
|  |  | Pass |  | Failed
備註:

## four
4.亮度一致性 (每半年)
日期：
左螢幕 :
| 測試影像圖像 | 1 | 2 | Lcenter | 4 | 5 | 最大亮度偏差比例(%)
TG18-UNL10
TG18-UNL80
|  |  | Pass |  | Failed
右螢幕 :
| 測試影像圖像 | 1 | 2 | Rcenter | 4 | 5 | 最大亮度偏差比例(%)
TG18-UNL10
TG18-UNL80
|  |  | Pass |  | Failed
標準值
例如<30%(依據國家的標準規範訂定)
備註:

## five
5.解析度 (每半年)
日期：
左螢幕:
| 辨識區塊 | Center | Upper L. | Upper R. |  | Lower L. | Lower R.
Cx 圖樣評分
| 垂直高解析度 line-pairs | 可見 | 可見 | 可見 |  | 可見 | 可見
|  | 不可見 | 不可見 | 不可見 |  | 不可見 | 不可見
| 水平高解析度 line-pairs | 可見 | 可見 | 可見 |  | 可見 | 可見
|  | 不可見 | 不可見 | 不可見 |  | 不可見 | 不可見
|  |  | Pass |  | Failed
右螢幕:
| 辨識區塊 | Center | Upper L. | Upper R. |  | Lower L. | Lower R.
Cx 圖樣評分
| 垂直高解析度line-pairs | 可見 | 可見 | 可見 |  | 可見 | 可見
|  | 不可見 | 不可見 | 不可見 |  | 不可見 | 不可見
| 水平高解析度line-pairs | 可見 | 可見 | 可見 |  | 可見 | 可見
|  | 不可見 | 不可見 | 不可見 |  | 不可見 | 不可見
|  |  | Pass |  | Failed
備註:

## six
6.雜訊 (每半年)
日期：
圖像的四個象限區塊中至少其中三個象限區塊的所有白點是可見的
| 左螢幕: | Pass | Failed
| 右螢幕: | pass | Failed
備註: